8.ТРАНСПОРТУВАНЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Крісло в упаковці транспортується закритим транспортом при температурі повітря від - 25(С до + 45(С, відносній вологості 90% при температурі + 25°С.

9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність крісла вимогам технічних умов                    (ТУ У 33.1-30108964-002:2005) при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з дня виготовлення.

Протягом гарантійного терміну виробник ремонтує крісло і його частини за пред'явленням Інструкції із застосування за адресою: 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька,3, ПП «ЗАПОВІТ».

10. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Крісло гінекологічне КГ-1М відповідає технічним умовам                                ТУ У 33.1-30108964-002:2005 і визнане придатним до експлуатації.

Дата випуску_____________________

Серійний номер __________ партія ___________

Підпис осіб, відповідальних за приймання (особистий код)

_________________________________

11. ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

Прийнято на гарантійне обслуговування ремонтним підприємством

_________________________________________________________________

(Найменування, адреса)

Підпис керівника підприємства

______________________________________________

(особистий підпис, розшифровка)

М.П.

Інструкція із застосування

(дата останнього перегляду 11.12.2019 р.)

Крісло гінекологічне

КГ-1М

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Крісло гінекологічне КГ-1М (далі – крісло) з пневматичним приводом використовується в медичних закладах для розміщення на ньому жінок при гінекологічних обстеженнях, проведеннях різних процедур, а також при малих хірургічних втручаннях.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритні розміри, мм:

довжина - 1100(10 - 1650(10

ширина по ложементах - 900(10

висота - 800(10 - 1650(10.

Кут підйому сидіння від горизонтального положення вгору -  5(- 45(.

Кут нахилу спинки - 10(- 90(.

Максимально допустиме навантаження на крісло, кг - не більше 150.

Маса крісла, кг -  не більше 36.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

У комплект входять вироби перераховані в таблиці 1

## Таблиця 1

| № | Найменування | Позначення | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крісло в зборі без зйомних частин | АЦЕА.100.01.01 | 1 |
| 2 | Ергономічний полімерний підколінник | АЦЕА.100.01.77 | 1* |
| 3 | Кольпоскопотримач | АЦЕА.100.01.96 | 1( |
| 4 | Їнструментальний столик | АЦЕА.100.01.78 | 1( |
| 5 | Чаша з нержавіючої сталі | АЦЕА.100.01.94 | 1( |
| 6 | Інфузійна стійка | АЦЕА.100.01.103 | 1( |
| 7 | Підлокітник для тривалих впливань | АЦЕА.100.01.75 | 1( |
| 8 | Інструкція із застосування | АЦЕА.100.01.01П | 1 |

Примітка: (-додаткова комплектація - Посилений вузол для кріплення підколінника

4. КОНСТРУКЦІЯ

Крісло складається з підстави, сидіння, спинки, підніжки та зі зйомних вузлів і приладдя.

Підстава крісла - суцільнозварна, трубчаста, встановлюється на дві гумові опори і на дві (задні), регульовані по висоті, які призначені для створення стійкості підстави в разі нерівності поверхні, на яку вона встановлена.

На осьових шарнірах, жорстко закріплених на перекладині підстави, кріпляться сидіння і спинка, які можуть змінювати кут нахилу. Сидіння і спинка являють собою металеві каркаси з укріпленими на них напівжорсткими подушками, обтягнутими вінілісшкірою. Кут нахилу сидіння змінюється за допомогою пневматичного приводу з ручним керуванням. Регулювання сидіння можливе тільки з пацієнтом, шляхом натискання ручки і переміщенням центру ваги пацієнта вперед. Механізм нахилу спинки складається з рухомого штока, що переміщується всередині рухомого шарніра, який через втулку жорстко закріплений до основи і має призматичний затискач з рукояткою. При цьому підйом або опускання спинки на будь-який кут в зазначеному діапазоні проводиться вручну.

До передньої частини підстави шарнірно кріпиться відкидна двоступенева підніжка. До вертикальної стійки шарнірно кріпляться з обох боків штанги під підставку інструментального столика і підставку для чаші з нержавіючої сталі. Підставки в свою чергу мають осьові шарніри з затискачами.

Жорсткі підколінники встановлюються під втулки затискачів і фіксуються. Підколінники також регулюються по висоті, можуть обертатися навколо вертикальної осі і забезпечені рухомими ложементами, які можуть гойдатися відносно горизонтальної осі.

5. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Після розпакування і звільнення частин крісла від обгорткового паперу, всі нікельовані деталі очистіть і насухо протріть м'якою ганчіркою, пофарбовані частини промийте теплою водою з милом і протріть сухою ганчіркою.

Перевірте комплектність.

Встановіть крісло в робоче приміщення, де воно буде використовуватися.

Встановіть на місця підколінники та зафіксуйте їх.

6. ВКАЗІВКИ ЩОДО ​​ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

Перед користуванням зйомними пристосуваннями крісла переконайтеся в надійності їх фіксації затискачами .

Перевод спинки з одного робочого положення в інше, з розміщеною пацієнткою на кріслі, робити плавно, без ривків.

Для уникнення поломки механізму підйому, при зміні кута нахилу сидіння, здійснюваного ручкою, стежте за тим, щоб під сидінням не було столика.

УВАГА! Забороняється використовувати підколінники, як упори для ніг. Вони призначені для розміщення ніг в підколінних впадинах.

Забороняється ставати на кут сходинки, щоб уникнути пошкодження оббивки.

7. ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Для підйому сидіння відтягніть ручку вгору.

Крісло тримайте в чистоті і регулярно проводьте вологу санітарну обробку.

Умови експлуатації: температура повітря від +10ºС до +35ºС, відносна вологість повітря 80% за температури +25ºС. Повітря в приміщенні не повинно містити домішок, що викликають корозію.